## Slide 1: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лекция
Внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований
Преподаватель биохимии высшей категории
Перфильева Галина Владимировна
Красноярск, 2020 г.

## Slide 3: Правила внутрилабораторного контроля качества
Внутрилабораторный контроль качества включает в себя контроль воспроизводимости и правильности;
Предусматривает оценку деятельности всего медперсонала, участвующего в преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах работы;
Notes: Обеспечение качества лабораторных исследований в КДЛ осуществляется системой внутрилабораторного контроля качества, при котором систематически определяются воспроизводимость и правильность исследований.

## Slide 4
Порядок проведения внутрилабораторного контроля качества
Стадия 1. Оценка сходимости результатов измерения.
Стадия 2. Оценка воспроизводимости и правильности результатов измерений в установочных сериях, построение контрольных карт.
Стадия 3. Проведение оперативного контроля качества результатов лабораторных исследований в каждой аналитической серии.
Notes: Проведение внутрилабораторного контроля качества включает 3 стадии:
Стадия 1. Оценка сходимости результатов измерения.
Стадия 2. Оценка воспроизводимости и правильности результатов измерений в установочных сериях, построение контрольных карт.
Стадия 3. Проведение оперативного контроля качества результатов лабораторных исследований в каждой аналитической серии.

## Slide 5: Стадия 1: оценка сходимости результатов измерений
Цель: проверка соответствия воспроизводимости результатов измерения установленным нормам.
Исследуемый материал: контрольный материал или проба пациента со значением определяемого показателя в нормальном диапазоне.
Последовательность выполнения:
Провести 10 измерений в одном и том же материале в одной аналитической серии.
Результаты измерений внести в регистрационную форму «Оценка воспроизводимости результатов измерения».
По формулам рассчитать: Хср, S, CV10
Проверить, что полученное значение CVвс не превышает половины значения СV10
CVсх ≤ 0,5 х СV10
Notes: Стадия 1: оценка сходимости результатов измерений
Цель: проверка соответствия сходимости результатов измерения установленным нормам.
Исследуемый материал: контрольный материал со значением определяемого показателя в нормальном диапазоне.
Последовательность выполнения:
Провести 10 измерений в одном и том же материале в одной аналитической серии.
По формулам рассчитать значение коэффициента вариации сходимости и сравнить его с 1\2 допустимого значения, который указан в приложении к ОСТу
Если сходимость укладывается в установленные нормы, то переходят к следующей стадии.

## Slide 6
среднее квадратическое отклонение | 
коэффициент вариации | 
Основные статистические показатели
Notes: Статистическими критериями контроля качества являются:
Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации служат характеристикой случайных погрешностей и используются для оценки сходимости и воспроизводимости измерений и служат характеристикой случайных погрешностей

## Slide 7: Основные статистические показатели
среднее арифметическое значение относительная систематическая погрешность | 
_
Х - АЗ
B = ───── х 100%
AЗ
Notes: Среднее арифметическое значение используется при расчете систематической погрешности, которая характеризует правильность измерений.
Систематическая погрешность может быть выражена в относительных величинах. Относительная систематическая погрешность, или смещением (В), не зависит от единиц измеряемой величины и выражается в %. характеризует систематическую погрешность.

## Slide 8: Стадия 2: оценка воспроизводимости и правильности результатов измерений построение контрольных карт
Цель: оценка соответствия значений коэффициента вариации (CV20) и относительного смещения (B20 ) установленным нормам.
Исследуемый материал: допускается в качестве исследуемого материала использовать одновременно два аттестованных, котрые применяются для оценки значений относительного смещения В20 и коэффициента вариации CV20 и два неаттестованных контрольных материала. - для оценки значений коэффициента вариации.
Notes: Стадия 2: оценка воспроизводимости и правильности результатов измерений построение контрольных карт
Цель 2 стадии : окончательная оценка соответствия значений коэффициента вариации (CV20) и относительного смещения (B20 ) установленным нормам.
Исследуемый материал: два аттестованных и два неаттестованных контрольных материала. Два аттестованных контрольных материала применяются для оценки значений относительного смещения и коэффициента вариации; два неаттестованных контрольных материала - для проведения установочных серий измерений, а также могут быть использованы для оценки значений коэффициента вариации.
Значения определяемых показателей в выбранных аттестованных контрольных материалах должны соответствовать "нормальному" и "патологическому" диапазону.
Проверить, что полученные значения коффициента вариации и смещения не превышают предельные допускаемые значения измерений (Приложение 1 к ОСТ).
Если значения коэффициента вариации (CV20) и относительного смещения (В20) не превышают установленных норм, делается окончательный вывод о возможности использования рассматриваемой методики для целей лабораторной диагностики и переходят к следующему этапу - построению контрольных карт.

## Slide 9
Значения определяемых показателей в выбранных аттестованных контрольных материалах должны соответствовать «нормальному» и «патологическому» диапазону.
Последовательность выполнения:
Провести измерение показателя в 20 аналитических сериях; в каждой серии по одному измерению одновременно в двух контрольных материалах.
Результаты внести в регистрационную форму «Результаты установочных серий измерений показателя в контрольных материалах»
Рассчитать значения коэффициента вариации CV20 и величину относительного смещения В20
. Проверить, что полученные значения CV20 и B20 не превышают предельные допускаемые значения измерений CV20 и В20 ,

## Slide 10
Если одно из полученных значений CV20 или B20 превышают значения соответствующих C30 и В20, выявить источники недопустимо больших случайных и систематических погрешностей и провести работу по их устранению. После чего второй этап выполняется заново.
Если значения коэффициента вариации (CV20) и относительного смещения (В20) не превышают установленных норм, делается окончательный вывод о возможности использования рассматриваемой методики для целей лабораторной диагностики и переходят к следующему этапу - построению контрольных карт.

## Slide 11: Построение контрольных карт
Цель этапа: построение контрольных карт.
Последовательность выполнения:
Из полученных в установочной серии 20 результатов измерений определяемого показателя для каждого контрольного материала рассчитывают: Х, S, а также контрольные пределы: Х ± 1S,
X ± 2S,
X ± 3S.
Notes: Цель этапа: построение контрольных карт.
Последовательность выполнения:
Из полученных в установочной серии 20 результатов измерений определяемого показателя для каждого контрольного материала по формулам 1-2 рассчитывают: среднюю арифметическую величину Х, среднее квадратическое отклонение S, а также контрольные пределы: Х ± 1S, X ± 2S, X ± 3S. По полученным значениям строят контрольную карту

## Slide 12
Контрольная карта (карты Шухарта) – графическое изображение полученных в установочной серии статистических характеристик вариаций аналитической системы, соответствующих требованиям к ее точности.
Используется для систематического оперативного слежения за стабильностью аналитической системы по наносимым на карту результатам исследования контрольных проб.
Для оценки воспроизводимости результатов удобно использовать контрольные карты, на которых отмечают повседневные результаты контрольных исследований.
Для построения карты предварительно в течение 20 дней исследуют контрольный материал одной серии выпуска и результаты ежедневно регистрируют.

## Slide 13: Контрольная карта шухарта
Notes: Контрольная карта, построенная по установочной серии измерений, представляет собой график, на оси абсцисс которого откладывается дата выполнения аналитической серии (или ее номер), а на оси ординат – значения определяемого показателя в контрольном материале
Через середину оси ординат проводится линия, соответствующая средней арифметической величине X, и параллельно этой линии отмечаются линии, соответствующие контрольным пределам.
Контрольные карты строятся для каждого лабораторного показателя и для каждого контрольного материала, предназначенного для оперативного контроля качества.

## Slide 14
Контрольная карта, построенная по установочной серии измерений, представляет собой график, на оси абсцисс которого откладывается дата выполнения аналитической серии (или ее номер), а на оси ординат – значения определяемого показателя в контрольном материале.
Через середину оси ординат проводится линия, соответствующая средней арифметической величине X, и параллельно этой линии отмечаются линии, соответствующие контрольным пределам
Контрольные карты строятся для каждого лабораторного показателя и для каждого контрольного материала, предназначенного для оперативного контроля качества.

## Slide 15: Стадия 3: проведение оперативного внутрилабораторного контроля качества
Порядок проведения текущего (оперативного) контроля качества
Проведение оперативного контроля качества количественных методов лабораторных исследований предполагает ежесерийное измерение показателя в контрольных материалах и оценку приемлемости результатов исследования проб пациентов. Приемлемость результатов измерений проб пациентов каждой аналитической серии оценивают по результатам исследования контрольных материалов, с помощью контрольных правил.

## Slide 16
Цель: подтверждение стабильности аналитической системы по результатам исследования контрольных материалов в каждой аналитической серии.
Исследуемый материал: два неаттестованных контрольных материалов в двух диапазонах определяемых показателей.
Notes: Проведение оперативного контроля качества количественных методов лабораторных исследований предполагает ежесерийное измерение показателя в контрольных материалах и оценку приемлемости результатов исследования проб пациентов.
Исследуемый материал: для оперативного контроля качества лаборатория должна использовать два не аттестованных контрольных материала в двух диапазонах определяемых показателей,
Оценка приемлемости результатов проб пациентов в данной аналитической серии проводится по результатам измерения контрольных материалов с использованием контрольных правил.

## Slide 17
Последовательность выполнения:
Провести калибровку аналитической системы в соответствии с методикой.
Образцы контрольных материалов равномерно распределить среди анализируемых проб пациентов.
Провести в каждой аналитической серии однократное измерение показателя в контрольных материалах и образцах пациентов
Нанести точки, соответствующие результатам контрольных измерений, на соответствующие контрольные карты.
Оценить приемлемость результатов проб пациентов в данной аналитической серии по контрольным правилам.
Notes: Последовательность выполнения:
Провести калибровку аналитической системы в соответствии с методикой.
Образцы контрольных материалов равномерно распределить среди анализируемых проб пациентов.
Провести в каждой аналитической серии однократное измерение показателя в контрольных материалах и образцах пациентов (число измерений в аналитической серии не ограничивается).
Нанести точки, соответствующие результатам контрольных измерений, на соответствующие контрольные карты.
Оценить приемлемость результатов проб пациентов в данной аналитической серии по контрольным правилам.

## Slide 18
В соответствии с Приказом № 45 МЗ РФ от 07.02.2000 оценку результатов контроля проводят с использованием контрольных правил Вестгарда.
С этой целью в каждой аналитической серии проводится по одному измерению для каждого из 2-х контрольных материалов (с нормальным и патологическим содержанием аналитов) или по два измерения в одном и том же контрольном материале

## Slide 19
Контрольные правила

## Slide 20
Алгоритм применения контрольных правил
Notes: При отклонении результатов контрольных измерений за контрольный предел, ограниченный контрольными правилами, пользуются приведенным алгоритмом.
Рассмотрим Последовательность применения алгоритма:
- Проверить присутствие на контрольной карте правила 12s; Контрольный признак 12s является предупредительным, появление его не должно приводить к отбрасыванию результатов аналитической серии и повторному исследованию проб.
- Если один из результатов анализа контрольных материалов выходит за пределы (Х ± 2S), последовательно проверить наличие перечисленных ниже контрольных правил 13s, 22s, R4s, 41s, и 10Х.
Если серия признана неприемлимой, проведение анализа необходимо приостановить, выявить и устранить причины возникновения повышенных погрешностей. Все пробы, проанализированные в этой серии исследовать повторно.
В случае если ни один из перечисленных выше признаков не обнаруживается ни на одной контрольной карте, проведение исследований следует продолжить, а полученные результаты внести на бланки (авторизировать).

## Slide 21
Контрольная карта Шухарта
Notes: Для систематического оперативного слежения за стабильностью аналитической системы по результатам исследования контрольных проб используются контрольные карты- (карты Шухарта) - графическое изображение полученных в установочной серии статистических характеристик вариаций аналитической системы, соответствующих требованиям к её точности.
По мнению группы европейских экспертов, хорошо организованная система внутрилабораторного контроля качества позволяет достаточно эффективно выявить ошибки, связанные
- с внешними варьирующими факторами (реагенты, калибраторы, расходные материалы);
- с внутренними варьирующими факторами (организация в лаборатории "домашних реактивов", обучение персонала, обслуживание приборов, ведение документации, реакция персонала на возникающие проблемы).
Принцип проведения внутрилабораторного контроля достаточно прост: в каждой аналитической серии нужно проводить измерение одного и того же неаттестованного контрольного материала, а результаты этих измерений записывать и заносить на контрольную карту. Shewhart (Шухарт)

## Slide 22
Примеры нарушения контрольных правил
Notes: Рассмотрим примеры нарушений контрольных правил:
Появление контрольных признаков: 13s - свидетельствует о наличии грубой погрешности, R4s - об увеличении случайных ошибок, а признаки 22s , 41s и 10Х - об увеличении систематической ошибки методики.
Выявление контрольных признаков в повседневной работе клинико-диагностической лаборатории может выполняться "вручную" или с помощью специальных компьютерных программ.
Существенно повысить качество лабораторных исследований можно благодаря внедрению системы всеобщего управления качеством, которая охватывает все этапы выполнения лабораторных исследований.

## Slide 23
Если серия признана неприемлимой, проведение анализа необходимо приостановить, выявить и устранить причины возникновения повышенных погрешностей. Все пробы, проанализированные в этой серии (и пациентов, и контрольные), исследовать повторно.
В случае если ни один из перечисленных выше признаков не обнаруживается ни на одной контрольной карте, проведение исследований следует продолжить, а полученные результаты внести на бланки (авторизировать).

## Slide 24
Решение о приемлемости результатов измерения лабораторного показателя в биологическом материале пациентов принимается сотрудником, отвечающим за качество исследований.
Если результаты аналитической серии признаются неприемлемыми, делается соответствующая запись в журнале «Регистрация отбракованных результатов внутрилабораторного контроля качества»

## Slide 25
ВОПРОСЫ:
Дать определение термину - контроль качества лабораторных исследований.
Назовите цель контроля качества.
Назовите основные принципы внутрилабораторного контроля качества.
Назовите виды контроля качества.
Назовите этапы проведения внутрилабораторного контроля качества
Каким образом (с помощью чего) можно контролировать точность техники и правильность выполнения методики?
Виды и назначения контрольного материала.
Требования к контрольному материалу.
Основные аналитические критерии контроля качества: точность измерения, погрешность, аналитическая серия, воспроизводимость, правильность, установленное значение.
Назовите основные статистические величины, вычисляемые при проведении контроля качества и назовите какие критерии контроля качества они характеризуют?

## Slide 26
Домашнее задание
Пустовалова Л.М.
Основы биохимии для медицинских колледжей
Стр.170 - 202