Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

Дневник

производственной практики

по ПМ 08. Управление качеством лабораторных исследований

Виноградовой Алёны Юрьевны

ФИО

Место прохождения практики

КГБУЗ «КККВД № 1», КСЛ

(медицинская организация, отделение)

с « 8 » декабря 2021 г.   по « 14 » декабря 2021 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) Попов В.Г. (зав. КСЛ)

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) Попов В.Г. (зав. КСЛ)

Методический – Ф.И.О. (преподаватель) Кузовникова И.А. (преподаватель)

Красноярск, 2021

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам лабораторных исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по управлению качеством лабораторных исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание      трудовой      дисциплины      и профессиональной ответственности.

- Изучение    основных    форм    и    методов    работы    в клинико-диагностических лабораториях.

Программа практики

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать    рабочее    место    для    проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для проведения контроля качества лабораторных исследований.

- Приготовить контрольные материалы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Использовать        контрольные    материалы    для биохимических, гематологических, общеклинических исследований;

- Вести контрольную карту, оценивать по правилам Westgarda;

- Оценить воспроизводимость и правильность лабораторных измерений;

- Провести    дезинфекцию    биоматериала,    отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

По окончании практики студент должен представить в колледж следующие документы:

- Дневник с  оценкой за практику,  заверенный  подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя  практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- организации  работы  клинических лабораторий различных типов (поликлиник, больниц, диагностических центров, центров санитарно-эпидемического надзора и т.д.);

- организации и проведения контроля качества лабораторных исследований в лабораториях различных типов (поликлиник, больниц, диагностических центров, центров гигиены и эпидемиологии и т.д.);

Освоить умения:

- осуществлять маркетинг медицинских услуг, предоставляемых лабораторией;

-  проводить маркетинговые исследования по закупке оснащения и оборудования для лабораторий различного профиля;

-    применять на практике социально-психологические методы управления для улучшения морально-психологического климата в коллективе;

-     пользоваться контрольными материалами;

-     готовить некоторые виды контрольных материалов;

-     вести контрольную карту;

-     оценить воспроизводимость и правильность измерений;

Знать:

- структуру управления и особенности лабораторной службы в системе здравоохранения Российской Федерации;

-  нормативные документы, регламентирующие деятельность лабораторной службы;

-   основные функции менеджмента и маркетинга и их использование в своей профессиональной деятельности;

-    систему проведения контроля качества лабораторных исследований;

-    виды контрольных материалов;

-  методы статистической оценки результатов проведения контроля качества;

-    правила выявления случайных и систематических ошибок;

-    цели проведения межлабораторного контроля качества.

Тематический план

| № | Наименование | разделов и тем практики | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  | 36 |
| 1 | Знакомство с лабораторией и руководящими документами по организации деятельности и организации контроля качества клинических лабораторных исследований: - Знакомство с оснащением и организацией рабочих мест. - Знакомство с менеджментом в лаборатории. - Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность лабораторной службы: - Приказ МЗ РФ № 45 - отраслевой стандарт ОСТ 91500.13.0001-2003. - ГОСТ Р 53133.1 -2008 - ГОСТ Р 53133.2 -2008 - ГОСТ Р 53133.3 -2008. - ГОСТ Р 53133.4 -2008. - ГОСТ Р 53022. 1-4. - ГОСТ Р 53079 1-4. -ГОСТРИСО 15189 - изучение должностных инструкций для младшего и среднего медицинского персонала КДЛ |  | 6 |
| 2 | Подготовка контрольных материалов к исследованиям: - готовить некоторые виды контрольных материалов (для биохимических, гематологических, клинических, коагулологических исследований); - использование контрольных материалов; - выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ |  | 6 |
| 3 | Участие в организации и проведении внутрилабораторного контроля качества: - проведение внутрилабораторного контроля качества биохимических исследований: - проведение внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований: - проведение внутрилабораторного контроля качества коагуляционных исследований: - использование в контроле качества автоматизированных систем. - Регистрация результатов исследования |  | 18 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Дифференцированный зачет | 6 |

График прохождения практики

| № п/п | Дата | Часы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.12.21 | 08:00-14:00 |  |  |
| 2 | 09.12.21 | 08:00-14:00 |  |  |
| 3 | 10.12.21 | 08:00-14:00 |  |  |
| 4 | 11.12.21 | 08:00-14:00 |  |  |
| 5 | 13.12.21 | 08:00-14:00 |  |  |
| 6 | 14.12.21 | 08:00-14:00 |  |  |

1 день. 08.12.21

Знакомство с лабораторией и руководящими документами по организации деятельности и организации контроля качества клинических лабораторных исследований

Я ознакомилась с оснащением и организацией рабочих мест в КСЛ КГБУЗ «КККВД № 1», с менеджментом в лаборатории. Изучила должностные инструкции для младшего и среднего медицинского персонала КДЛ и следующие нормативные документы, регламентирующие деятельность лабораторной службы:

- Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 45 от 7 февраля 2000 года «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»

- Отраслевой стандарт ОСТ 91500.13.0001-2003 Система стандартизации в здравоохранении Российской Федерации "Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов" (утв. приказом Минздрава РФ от 26 мая 2003 г. N 220).

- ГОСТ Р 53133.1-4. 2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований.

- Часть 1. Пределы допускаемых погрешностей результатов измерения аналитов в клинико-диагностических лабораториях.

- Часть 2. Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов.

- Часть 3. Описание материалов для контроля качества клинических лабораторных исследований.

- Часть 4. Правила проведения клинического аудита эффективности лабораторного обеспечения деятельности медицинских организаций.

- ГОСТ Р 53022. 1-4. Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований.

- Часть 1. Правила менеджмента качества клинических лабораторных исследований.

- Часть 2. Оценка аналитической надежности методов исследования (точность, чувствительность, специфичность).

- Часть 3. Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов.

- Часть 4. Правила разработки требований к своевременности предоставления лабораторной информации.

- ГОСТ Р 53079 1-4. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований.

- Часть 1. Правила описания методов исследования.

- Часть 2. Руководство по управлению качеством в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель.

- Часть 3. Правила взаимодействия персонала клинических подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций при выполнении клинических лабораторных исследований.

- Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа.

- ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности.

2 день. 09.12.21

Подготовка контрольных материалов к исследованиям

Контрольные материалы, используемые в клинико-диагностических лабораториях для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований, должны быть рекомендованы к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При внутрилабораторном контроле используются контрольные материалы с аттестованными и неаттестованными значениями контролируемых показателей. Контрольные материалы с аттестованными значениями показателей используются для контроля правильности и воспроизводимости результатов лабораторного анализа, с неаттестованными значениями - только для контроля воспроизводимости.

Контрольные материалы промышленного производства (коммерческие) выпускаются с исследованными (аттестованными или установленными) значениями и с неисследованными значениями контролируемых параметров. В инструкции (паспорте) к аттестованным контрольным материалам указываются:

- правила приготовления контрольных материалов перед работой, а также условия и сроки хранения,

- установленные значения,

- допустимые диапазоны результатов измерения,

- методы, с помощью которых устанавливались параметры веществ,

- фирмы, выпускающие наборы реактивов для используемых методов.

Использование контрольных материалов

Перед использованием контрольного материала необходимо тщательно изучить инструкцию (паспорт) к нему. Обращаться с контрольным материалом следует как с потенциально инфекционным (несмотря на то, что в паспорте содержатся сведения об отсутствии в контрольном материале 
антигенов вирусных гепатитов и ВИЧ). Перед вскрытием флакона 
необходимо зарегистрировать серию и номер контрольного материала. 
Подготовка контрольного материала к исследованию проводится в 
соответствии с инструкцией производителя. Особое внимание следует обращать на:

- аккуратное вскрытие флакона, чтобы избежать потерь материала;

- точное пипетирование растворителя бидистиллированной или деионизированной водой (для анализа электролитов);

- осторожное перемешивание содержимого после того, как флакон закрыт пробкой так, чтобы омыть частички материала на пробке (не допуская пенообразования);

- соблюдение времени растворения.

Требования к контрольным материалам

Контрольные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

- Матрица, т.е. состав и свойства биологического материала, в котором находится измеряемый компонент, предпочтительнее человеческого происхождения;

- Уровни исследуемых компонентов в контрольном материале должны соответствовать значениям показателей в нормальном и патологическом диапазоне;

- Перечень компонентов в паспорте закупаемого контрольного материала должен соответствовать исследуемым в лаборатории показателям;

- Методы определения показателей в контрольном материале должны соответствовать методам, применяемым в конкретной лаборатории;

- Срок годности контрольного материала: после изготовления контрольного материала: - при хранении лиофилизированных форм (при 2 - 8°C)  более  1  года  -  для  аттестованных; - для жидких контрольных материалов (готовых к употреблению) при 2 -  8  °C  -  не  менее  3  месяцев;  после  вскрытия  флакона  или  реконструкции лиофилизированных форм: - 4 - 8 часов при 20 - 25 °С; время реконструкции лиофилизированных форм - не более 30 минут при 20 - 25 °С.

3 день. 10.12.21

Участие в организации и проведении внутрилабораторного контроля качества

Таблица 1 - Последовательность процедур при ведении внутрилабораторного контроля качества (стадия 1 и 2).

| Название процедуры | Исследуемый материал | Число серий | Число измерений в серии для каждого материала | Рассчитываемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадия I |  |  |  |  |
| Оценка внутрисерийной вариации методики | Контрольный материал или проба пациента | 1 | 10 | CVвс |
| Стадия II |  |  |  |  |
| Предварительная оценка систематической погрешности методики | Аттестованные контрольные материалы | 10 | 1 | В10 |
| Предварительная оценка воспроизводимости методики | Контрольные материалы для текущего ежесерийного контроля | 10 | 1 | CV10 |
| Окончательная оценка систематической погрешности методики | Аттестованные контрольные материалы | 20 | 1 | В20 |
| Окончательная оценка воспроизводимости методики | Контрольные материалы для текущего ежесерийного контроля | 20 | 1 | CV20 |
| Построение контрольной карты | Контрольные материалы для текущего ежесерийного контроля | 20 | 1 | X, S |

Методика проведения внутрилабораторного контроля качества 
Стадия 1: оценка воспроизводимости результатов измерений

Цель: проверка соответствия воспроизводимости результатов измерения 
установленным нормам.

Исследуемый материал: контрольный материал или проба пациента со 
значением определяемого показателя в нормальном диапазоне.

Последовательность выполнения:

- Провести 10 измерений в одном и том же материале в одной 
аналитической серии.

- Результаты измерений внести в регистрационную форму «Оценка 
воспроизводимости результатов измерения».

- По формулам рассчитать: Х ,S, CV.

- Среднеквадратическое отклонение (S):

S=i=1n(xi-X)2n-1

- Х – среднее арифметическое значение результатов n измерений (х1, х2, …, хn):

X= i=1nxin

Где i=1nxi – сумма результатов измерений х1, х2, …, хn; n – число измерений.

- Коэффициент вариации (CV):

CV= SX×100%

4. Проверить, что полученное значение CV не превышает половины 
значения СV10. Если значение CVсх превышает (0,5 х СV10), необходимо выявить источники недопустимо больших случайных погрешностей и устранить их. Затем следует повторить стадию 1.

Если воспроизводимость укладывается в установленные нормы, то переходят к следующей стадии.

Стадия 2: Оценка систематической погрешности и общей воспроизводимости, построение контрольной карты

Первый этап

Цель этапа: предварительная оценка соответствия значений 
коэффициента вариации (СV10) и относительного смещения (B10) 
установленным нормам.

Исследуемый материал: в двух аттестованных контрольных материалах на 1-ой стадии проводят оценку значений коэффициента вариации методики (СV10) и относительного смещения (B10). Допускается в качестве исследуемого материала во 2-ой стадии использовать одновременно два аттестованных и два неаттестованных контрольных материала. Два аттестованных контрольных материала применяются для оценки значений относительного смещения В10, В20 и коэффициента вариации CV10 и CV20; тогда как два неаттестованных контрольных материала - для проведения установочных серий измерений, а также могут быть использованы для оценки значений коэффициента вариации. Значения определяемых показателей в выбранных аттестованных контрольных материалах должны соответствовать «нормальному» и «патологическому» диапазону. Эти же контрольные материалы используются в третьей стадии для проведения оперативного контроля качества.

Последовательность выполнения:

1. Провести измерение показателя в 10 аналитических сериях, в каждой серии по одному измерению одновременно в двух контрольных материалах.

2. Результаты внести в регистрационную форму «Результаты установочных 
серий измерений показателя в контрольных материалах». Указанные серии выполнять по одной в день (при необходимости допускается проведение по 2-3 серии в день, например, из-за ограниченного срока годности реактивов).

3. Из полученных для каждого из контрольных материалов 10 результатов с 
использованием формул рассчитать значения коэффициента вариации (СV10) и величину относительного смещения (B10).

4. Проверить, что полученные значения СV10 и B10 не превышают 
предельные допускаемые значения для данного показателя СV10 и B10 (Приложение 1 к ОСТ).

Если хотя бы одно из полученных значений СV10 или B10 превышают значения соответствующих СV10 и B10, выявить источники недопустимо больших случайных и систематических погрешностей и провести работу по их устранению. После чего первый этап выполнить заново.

Если значения коэффициента вариации (СV10) и относительного 
смещения (B10) не превышают установленных норм, переходят ко второму этапу.

Второй этап

Цель: окончательная оценка соответствия значений коэффициента вариации 
(CV20) и относительного смещения (B20) установленным нормам.

Исследуемые материалы: те же, что и при выполнении первого этапа.

Последовательность выполнения:

1. Провести измерение показателя в 10 дополнительных аналитических сериях.

2. Результаты внести во вторую часть регистрационной формы.

3. Рассчитать значения коэффициента вариации CV20 и величину 
относительного смещения В20 по формулам.

4. Проверить, что полученные значения CV20 и B20 не превышают 
предельные допускаемые значения измерений CV20 и В20.

Если одно из полученных значений CV20 или B20 превышают 
значения соответствующих CV20 и В20, выявить источники недопустимо больших случайных и систематических погрешностей и провести работу по их устранению. После чего второй этап выполняется заново.

Если значения коэффициента вариации (CV20) и относительного 
смещения (В20) не превышают установленных норм, делается окончательный вывод о возможности использования рассматриваемой методики для целей лабораторной диагностики и переходят к следующему этапу – построению контрольных карт.

Контрольная карта – это график, на оси абсцисс которого откладывают номер аналитической серии (или дату её выполнения), а на оси ординат – значения определяемого показателя в контрольном материале. Через середину оси ординат проводят линию, соответствующую средней арифметической величине Х, и параллельно этой линии отмечают линии, соответствующие контрольным пределам:

X±1S – контрольный предел «1 среднее квадратическое отклонение»;

X±2S – контрольный предел «2 средних квадратических отклонения»;

X±3S – контрольный предел «3 средних квадратических отклонения».

4 день. 11.12.21

Проведение текущего (оперативного) контроля 
качества

Проведение оперативного контроля качества количественных методов лабораторных исследований предполагает ежесерийное измерение показателя в контрольных материалах и оценку приемлемости результатов исследования проб пациентов. Приемлемость результатов измерений проб пациентов каждой аналитической серии оценивают по результатам исследования контрольных материалов, с помощью контрольных правил.

Цель: подтверждение стабильности аналитической системы по результатам исследования контрольных материалов в каждой аналитической серии.

Исследуемый материал: для оперативного контроля качества лаборатория должна использовать два аттестованных контрольных материала в двух диапазонах определяемых показателей, однако возможно использование и двух не аттестованных контрольных материалов в двух диапазонах определяемых показателей. В последнем случае в ходе ежедневных исследований, возможно, проконтролировать только воспроизводимость выполняемых анализов. Оценка приемлемости результатов проб пациентов в данной аналитической серии проводится по результатам измерения контрольных материалов с использованием контрольных правил.

Последовательность выполнения:

1. Провести калибровку аналитической системы в соответствии с методикой.

2. Образцы контрольных материалов равномерно распределить среди анализируемых проб пациентов.

3. Провести в каждой аналитической серии однократное измерение показателя в контрольных материалах и образцах пациентов (число измерений в аналитической серии не ограничивается).

4. Нанести точки, соответствующие результатам контрольных измерений, на 
соответствующие контрольные карты. При отклонении результатов контрольных измерений за контрольный предел, ограниченный контрольными правилами Westgard, пользуются алгоритмом.

Таблица - Основные правила Westgarda

| Название правила Westgarda | Формулировка правил | Тип ошибки |
| --- | --- | --- |
| 12S | Если одно контрольное измерение оказалось за пределами Xср±2S, тогда проводится проверка нижеследующих контрольных признаков | Предупредительный признак |
| Контрольные признаки |  |  |
| 13S | Одно контрольное измерение выходит за пределы (Xср±3S); | Недопустимая случайная ошибка или начало большой систематической ошибки |
| 22S | Два последних контрольных измерения превышают предел (Xср±2S) | Систематическая ошибка |
| R4S | Два контрольных измерения одной аналитической серии находятся по разные стороны Xср±2S (этот признак не проверяется при одном измерении в серии одного контрольного материала); | Случайная ошибка |
| 41S | Четыре последних контрольных измерения превышают предел (Xср±1S); | Систематическая ошибка |
| 10X | Десять последних контрольных измерений лежат по одну сторону Xср; | Систематическая ошибка |

Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных контрольных признаков, аналитическая серия бракуется. Следует найти источник ошибки, устранить причину, после чего переделывается вся серия — и контрольные материалы, и пробы пациентов. Если ни один из признаков не определяется, серия принимается.

5 день. 13.12.21

Использование в контроле качества автоматизированных систем

Порядок и технология проведения внутрилабораторного контроля качества измерений лабораторных показателей должны выполняться по правилам национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53133.2-2008 "Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов". Контроль качества, встроенный в ЛИС, выполняет все положения данного стандарта. Вычисления и проверки выполняются в автоматическом режиме, поэтому специалист, выполняющий контроль качества, может быть уверен, что все детали норматива соблюдаются.

Результаты внутрилабораторного контроля отражаются в формах отчетности, которые соответствуют формам, приведенным в приложениях к отраслевому стандарту:

- регистрационная форма "Оценка сходимости результатов измерения"

- регистрационная форма "Результаты установочных серий измерений показателя в контрольных материалах"

- журнал "Регистрация отбракованных результатов внутрилабораторного контроля качества"

- контрольные карты с результатами и комментариями

Модуль «Внутрилабораторный контроль качества»:

- Контроль качества лабораторных исследований, соответствующий требованиям российского отраслевого стандарта ОСТ 91500.13.0001-2003 «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов».

- Ведение электронных журналов контроля качества.

- Автоматическая регистрация в электронном журнале контроля качества.

- Сохранение замечаний и номеров партий контрольных материалов.

- Отображение результатов на графиках Леви-Дженнингса.

- Формирование заключения об уровне качества, определяющие возможность утверждения результатов исследования.

- Оценка сходимости по 10 точкам.

- Формирование установочной серии (контроль воспроизводимости, правильности результатов) по 20 точкам.

- Вывод на печать регистрационных форм «Оценка сходимости результатов измерения» и «Результаты установочных серий измерений показателя в контрольных материалах» и журнала «Регистрация отбракованных результатов внутрилабораторного контроля качества».

Лист лабораторных исследований

7 семестр

| Исследования | Количество исследований по дням практики |  |  |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Работа с нормативными документам |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка контрольных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение внутрилабораторного контроля качества биохимических исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение внутрилабораторного контроля качества коагулологических исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение внутрилабораторного контроля качества общеклинических исследований |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося Виноградова Алёна Юрьевна

группы 407 специальности Лабораторная диагностика

Проходившего (ей) производственную практику с 08.12.21 по 14.12.21

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

1. Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность лабораторной службы |  |
| 2 | Приготовление контрольных материалов |  |
| 3 | Подготовка оборудования, посуды для исследования |  |
| 4 | Проведение внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований |  |
| 5 | Использование в контроле качества автоматизированных систем |  |
| 6 | Регистрация результатов исследования. |  |
| 7 | Проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; Утилизация отработанного материала. |  |