Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра кардиологии, функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО

РЕФЕРАТ

Тема: «Стандартизованная аналитическая технология

Определение концентрации холестерина в сыворотке (плазме) крови набором реагентов ХОЛЕСТЕРИН-НОВО ферментативным колориметрическим методом по конечной точке на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Biochem SA»

Выполнила: врач-ординатор

Малкова Т.С.

Красноярск , 2020г

1.Цель исследования

Настоящая стандартизованная технология, в соответствии с положениями системы менеджмента качества в медицинской лаборатории (ГОСТ Р ИСО 15189-2009) состоит в установлении единых правил доставки материала в лабораторию; требований к качеству образцов крови; порядка выполнения исследования; контроля качества; регистрации и оценки результатов исследования крови на концентрацию общего холестерина в сыворотке (плазме) крови ферментативным колориметрическим методом по конечной точке с учетом характеристик полуавтоматического биохимического анализатора Biochem SA в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательских учреждениях.

- 2.Требования к обеспечению выполнения технологии

2.1.Требования к специалистам и вспомогательному персоналу.

Перечень специалистов с высшим и средним образованием, участвующих в выполнении технологии:

- врач клинической лабораторной диагностики;

- биолог;

- специалист со средним медицинским образованием.

Требования к образованию специалистов.

Исследование крови имеют право проводить: врачи  клинической лабораторной диагностики и биологи, прошедшие специализацию и повышение квалификации в установленном порядке.  Врачи должны иметь сертификат специалиста. Подготовительную работу выполняет специалист со средним медицинским образованием, имеющий соответствующий сертификат (медицинского технолога, медицинского лабораторного техника (фельдшера - лаборанта)  или лаборанта.

Работа по выполнению указанной методики в лаборатории распределяется следующим образом:

а) персонал со средним медицинским образованием проводит: прием, регистрацию полученного биологического материала, исследование, регистрацию результата;

б) врачи клинической лабораторной диагностики  и биологи  дают заключение об отклонениях от референтных значений, оценивают возможные патологические процессы, вызвавшие отклонения от нормы, принимают решение о необходимости дополнительных исследований (повторное проведение измерения и т. п.), а также о срочном информировании врачей клинических отделении.  Врачи клинической  лабораторной диагностики консультируют клиницистов и  помогают в интерпретации результатов исследований.

Требования к знаниям и умениям специалистов должны соответствовать образовательным стандартам.

2.2.Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала

Требования по безопасности труда при выполнении технологии соответствуют общим правилам безопасности при работе в клинико-диагностической лаборатории согласно ГОСТ Р 52905 – 2007 [2]. Должны соблюдаться правила биологической безопасности, правила сбора и удаления отходов [3], правила работы с электроприборами и реактивами, пожарной безопасности.

Все образцы, содержащие биологический материал, являются потенциальными источниками инфекции. Для соблюдения биологической безопасности выполняют следующие правила: распаковка присланного в лабораторию биологического материала проводится в индивидуальных средствах защиты (халаты, резиновые перчатки); после окончания работы проводят дезинфекцию использованных расходных материалов, рабочих мест и помещений лаборатории в резиновых перчатках. Для обеззараживания используются средства, рекомендуемые для дезинфекции.

Все сотрудники должны выполнять инструкции и правила техники безопасности, изложенные в технических паспортах к применяемым в технологии анализаторам.

Все сотрудники лаборатории, работающие с реактивами, должны быть обучены обращению с ними, использовать средства персональной защиты, соблюдать правила личной гигиены.

Для предупреждения пожаров необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

2.3.  Материальные ресурсы, необходимые для выполнения технологии:

Biochem SA - полуавтоматический биохимический анализатор.

Реактивы: сертифицированный готовый набор реагентов для определения концентрации общего холестерина  в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом по конечной точке ХОЛЕСТЕРИН-НОВО

Расходный материал:

Мультикюветы

- Штатив для мультикювет

- Автоматические пипетки Accumax - 0,5-10, 10-100, 100-1000 мкл

- Наконечники к пипеткам

- Бумага для термопринтера - 110 мм

3.  Характеристика выполнения определения концентрации общего холестерина в сыворотке плазме крови ферментативным колориметрическим методом по конечной точке полуавтоматическим биохимическим анализатором Biochem SA.

Технология определения  концентрации общего холестерина в сыворотке плазме крови ферментативным колориметрическим методом по конечной точке полуавтоматическим биохимическим анализатором Biochem SA. включает следующие последовательные этапы:

а) доставка, прием и регистрация биологического материала;

б) приготовление аналитических проб из доставленных образцов (если этого требует технология исследования);

в) калибровка биохимического анализатора;

г) определение концентрации общего холестерина на биохимическом анализаторе в соответствии с инструкцией к прибору;

д) оценка результатов определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови;

е) оценка правильности исследования (контроль качества исследования);

ж) регистрация заключений.

3.1. Правила взятия образцов крови

На точность и правильность результатов оказывает влияние техника взятия крови, используемые при этом инструменты (иглы, скарификаторы и др.), а также пробирки, в которые берется, а в последующем хранится и транспортируется кровь.

Материал для исследования. Кровь  из вены. Негемолизированная. Кровь  из вены, взятая с антикоагулянтом (гепарин); сыворотка, плазма крови.

Кровь берется натощак (последний прием пищи за 12—14 ч до взятия крови), исключить физические нагрузки, прием алкоголя, прием ряда лекарств (индометацина, метилдопа, допамина, феназопиридина). Анализ проводят до выполнения контрастных (холеграфия) исследований или через неделю после них. Исключить из пищи  морковь и другие красящие продукты.

Кровь берут в чистую сухую пробирку, пробирку с антикоагулянтом (гепарином), стерильную одноразовую коммерческую вакуумную пробирку для получения сыворотки или плазмы. Пробирку закрывают пробкой. В случае получения плазмы кровь в закрытой пробирке медленно, тщательно, без пенообразования  перемешивают с антикоагулянтом. Кровь может быть взята в гепаринизированный капилляр (из пальца).

Достоверность и точность исследований, проводимых из венозной крови, во многом определяется техникой взятия крови. Подготовка пациента к взятию крови из вены включает несколько этапов.

Место венепункции нужно продезинфицировать марлевой салфеткой или специальной безворсовой салфеткой, смоченной 70% спиртом и подождать до полного высыхания антисептика (30-60 секунд). Не рекомендуется использовать 96о спирт, так как он дубит кожу, поры кожи закрываются, и стерилизация может быть неполной.

Не рекомендуется вытирать и обдувать место прокола, пальпировать вену после обработки. Рука пациента должна покоиться на твердой поверхности, быть вытянута и наклонена немного вниз так, чтобы плечо и предплечье образовывали прямую линию. Необходимо следить, чтобы в момент взятия крови кулак пациента был разжат. Жгут следует накладывать не более, чем на 1-2 минуты. Игла должна быть достаточно большого диаметра и иметь короткий срез, чтобы не травмировать противоположную стенку вены во избежание тромбоза. После взятия крови необходимо приложить сухую стерильную салфетку к месту венепункции, а затем наложить давящую повязку на руку или бактерицидный пластырь.

При взятии образца крови из венозного или артериального катетера, через который проводилось вливание инфузионного раствора, катетер следует предварительно промыть изотоническим солевым раствором в объеме, соответствующем объему катетера, и отбросить первые 5 мл (миллилитров) взятой из катетера крови. Недостаточное промывание катетера может привести к загрязнению образца крови препаратами, вводившимися через катетер.

Рационально применение пробирок для взятия крови небольшого объема (4-5 мл) при соотношении диаметра и высоты пробирки 13 на 75 мм. Использование плазмы вместо сыворотки дает увеличение на 15% - 20% выхода анализируемого материала при одном и том же объеме взятой у пациента крови. Взятие венозной крови облегчается применением вакуумных пробирок. Под влиянием вакуума кровь из вены быстро поступает в пробирку, что упрощает процедуру взятия и сокращает время наложения жгута. Вакуумная система состоит из трех основных элементов, соединяющихся между собой в процессе взятия крови: стерильной одноразовой пробирки с крышкой и  дозированным содержанием вакуума, стерильной одноразовой двусторонней иглы, закрытой с обеих сторон защитными колпачками, и одно- или многоразового иглодержателя. Пробирки, входящие в закрытую вакуумную систему, содержат различные добавки и антикоагулянты. Метод взятия крови с помощью закрытых вакуумных систем имеет ряд преимуществ, основными из которых являются обеспечение высокого качества пробы и предотвращение любого контакта с кровью пациента, а значит, обеспечение безопасности медицинского персонала и других пациентов за счет существенного снижения риска заражения гемоконтактными инфекциями.

Для обозначения содержимого пробирок с различными добавочными компонентами применяют цветное кодирование закрывающих их пробок. Добавление в пробирку ингибиторов гликолиза (фторида, йодацетата) как одних, так и в комбинации с антикоагулянтами (гепарином, ЭДТА), кодируется пробкой серого цвета.

Сыворотка получается путем центрифугирования после завершения процесса коагуляции ТРЦ и факторов свертывания (ч/з 30-45 мин)

Плазма – практически свободный от клеток супернатант, полученный после центрифугирования цельной крови, свертыванию которой препятствует добавление антикоагулянтов. Центрифугировать необходимо немедленно.

Режим центрифугирования: 10 минут при скорости 3000 об/мин. Сыворотку (плазму) отделить сразу по окончании центрифугирования.

3.2.  Правила доставки, хранения и подготовки проб к исследованию

Для обеспечения качественного результата исследований нужно четко контролировать время и условия хранения проб до выполнения анализа.

Свежую капиллярную или венозную кровь исследуют немедленно в течение 2—3 мин (НЕ ПОЗДНЕЕ!) после взятия. Гепаринизированная кровь исследуется не позднее, чем  через 2 ч после взятия. В гепаринизированном капилляре кровь хранится не более 15 мин; плазма крови, полученная с гепарином, или сыворотка хранятся не более 2 ч при температуре 4—25°С. При доставке в экспресс-лабораторию или плановую лабораторию, при транспортировании биожидкостей  пробирку  или контейнер с кровью (сывороткой, плазмой) плотно закрыть, защитить от воздействия электрического или дневного света и хранить в  темном месте.

Как можно скорее следует получить сыворотку или плазму и отделить их от сгустка и форменных элементов.

При использовании диазометодов гемоглобин вызывает снижение результатов вследствие конкуренции за нитрит.

Метгемоглобин при гемолизе, низкие концентрации белка ухудшают процессы диазотирования.

В колориметрических методах гемолиз завышает результаты. Метод нельзя использовать при гематокрите более 60%.

Каротин (морковь) завышает результаты при прямых спектрометрических методах. Высокие концентрации креатинина у больных с азотемией завышают результаты.

Липемия и высокие концентрации триглицеридов дают ложно завышенные результаты, как и большинстве биохимических тестов.

Голодание более 24—48 ч, тяжелая физическая нагрузка, прием алкоголя также вызывают повышение концентрации.

Ряд лекарств оказывает аналитическое влияние, вызывая занижение результатов  (амикацин, аминофеназон, 4-аминосалициловая кислота, аскорбиновая кислота, леводопа, нитрофурантоин, пиндолол, теофиллин)   или в результате фармакологического воздействия в организме (антиконвульсанты, аспирин, барбитураты, карбамазепин, циклоспорин, пенициллин, фенобарбитал, фенитоин).

Аналитическое увеличение дают тирозин, метилдопа, метотрексат, декстран, гистидин, индикан, леводопа в высоких концентрациях, изопротеренол, липохром, нитрофурантоин.

При лечении завышение результатов вызывают препараты, оказывающие гемолитическое, гепатотоксическое действие (некоторые антибиотики — эритромицин, линкомицин; индометацин, канамицин, жаропонижающие средства — антипирин), противогрибковые, противомалярийные препараты, анаболические стероиды, барбитураты, тиазиды, препараты, содержащие висмут, ингибиторы моноаминооксидазы, ниацин, морфин, холинэргические средства.

3.3.  Прием и регистрация биологического материала

Пробирки с образцами  венозной крови доставляют в лабораторию в день взятия в штативах в специальных сумках-саквояжах для доставки биологического материала, в которых пробирки должны находиться в вертикальном положении, а при  транспортировке на удаленное расстояние  - в специальных контейнерах.

Сотрудник лаборатории, принимающий материал, должен проверить:

- правильность оформления направления: в бланке–направлении указываются данные обследуемого (фамилия, имя и отчество, возраст, № истории болезни или амбулаторной карты, отделение, диагноз, проводимая терапия);

- маркировку пробирок с образцами крови (на них должны быть нанесены код или фамилия больного, идентичные коду и  фамилии в бланке направления материала для исследования). Лаборант должен зарегистрировать доставленный материал, отметить количество пробирок.

Немаркированные или неправильно маркированные образцы не пригодны для исследования и отбрасываются, о чем необходимо уведомить врача, назначившего анализ.

3.4 Определение  концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови  на биохимическом анализаторе.

Определение  концентрации  общего холестерина в сыворотке (плазме) крови на биохимическом  анализаторе должен проводиться в строгом соответствии с инструкцией к прибору.

При работе на биохимическом анализаторе следует:

- использовать реактивы,  зарегистрированные в установленном порядке; при смене реактивов на продукцию другого производителя следует проверить и установить калибровку прибора;

- запускать прибор, соблюдая все стадии промывки, добиваясь  нулевых (фоновых) значений показателей по всем каналам;

- обращать внимание на сообщения прибора о вероятных систематических   ошибках;

- при  выявлении ошибки обязательно устранить причину, не   работать на неисправном приборе;

- выполнять процедуру контроля качества по соответствующей программе, с оценкой полученного результата;

- работать осмысленно, сопоставляя получаемые результаты с клинической характеристикой проб больного;

- после окончания измерений тщательно промыть анализатор;

- при остановке прибора на длительный срок обязательно   выполнить все процедуры консервации (по возможности  совместно с сервис-инженером);

- при возникновении технических проблем следует воспользоваться помощью    сервис-инженера  фирмы, имеющей лицензию на техническое обслуживание;  не доверять работу необученному персоналу.

3.5  Стандартизованная оперативная процедура

Принцип метода:

ХЭ

эфиры холестерина → холестерин + жирные кислоты

ХОД

холестерин+ О2 +Н2О →холестенон+  Н2О2

ПОД

2 Н2О2+4-ААП+ фенол→ окрашенное соединение+ 4Н2О

Интенсивность окраски реакционной смеси прямо пропорциональна 	концентрации холестерина в пробе.

Состав набора

Реагент  (Р) бйферный раствор, ХЭ, ХОД ПОД,  4-аминоантипирин, фенол, стабилизаторы, готовый к использованию.

Калибратор- калибровочный раствор холестерина, 4,65 ммоль/л, готовый к использованию.

Аналитические характеристики

- линейность-до 20 ммоль/л;

- коэффициент вариации — не более 6%

1

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА:

Набор предназначен для проведения анализа на биохимических полуавтоматических и автоматических анализаторах, включая анализатор биохимический Biochem SA

- Длина волны: 500 (490-520)  нм;

- Длина оптического пути: 10 мм;

- Температура: 37оС.

Довести температуру рабочего реагента до температуры анализа.

Схема определения: реагент готов к использованию и стабилен после вскрытия одного флакона в течении 1 года в плотно закрытом виде при температуре 2-8 °С.

| Отмерить, мкл | Бланк | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка крови | - | - | 5 |
| калибратор | - | 5 | - |
| реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать калибратор и пробы в отделение для сыворотки, реагент в отделение для реагента, прогреть до температуры анализа. Перемешать , инкубировать 5 мин при температуре 37 ºС, измерить абсорбцию проб против реагента. Окраска стабильна в течении 1 часа.

Примечания:

Если концентрация холестерина в пробе превышает 20,00ммоль/л, то пробу разбавить и полученный результат умножить на разбавление.

Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам, аттестованным данным методом («Вектор-Бест и др.)

Принцип работы прибора

1.Редактирование тестов.

1.1Предустановленные тесты.

Нажав редактирование в главном меню, вы попадаете в подменю редактирования тестов.

Редактирование тестов Б/х показатели печени Б/х показатели почек & ионы Глюкоза & липидный спектор Ферменты сердечной мышцы & другие Тесты пользователя возврат

Меню редактирования тестов

Биохимические показатели почек

| Б/х показатели почек & ионы |
| --- |
| Мочевина Креатинин Мочевая кислота Кальций Калий Натрий СО2 | Хлор Железо Магний Цинк Фосфор Возврат |

1.2 Редактирование параметров теста

В анализаторе параметры теста представлены в виде таблицы. Из меню редактирования тестов выберите подгруппу «Б/х показатели почек».

Все параметры тестов имеют заводскую установку. При необходимости можно изменить параметры в соответствии с вашей методикой.

Кнопка «сохранить» служит для сохранения параметров теста. Нажав « вернуть к заводским установкам», а далее «сохранить», вы восстановите заводские установки. Кнопка «печать»  используется для распечатки, кнопка «возврат» служит для выхода в предыдущее меню. Кнопки «калибровка» и «контроль качества» открывают страницы калибровки и контроля качества. Нажав «тест» вы перейдете в режим выполнения анализа.

Стрелки служат для изменения выбранного параметра и перемещения курсор  влево и вправо. В конце редактирования методики, чтобы сохранить сделанные измерения, нажмите кнопку «сохранить».

Если не хотите сохранять нажмите «возврат».

Редактируя методику вы можете изменять следующие параметры.

Режим

- Кинетика

- Конечная точка

- Бланк

- ИФА

- Абсорбция

- Многоточечный

- Стандартный

- Бихроматический

- Две точки

Фильтр1

- 340нм

- 405нм

- 510нм

- 546нм

- 578нм

- 630нм

- Ф1

- Ф2

Фильтр 2- выбор дифференциального фильтра

Объем жидкости

Температура

- Комнатная

- 25

- 30

- 37

Единицы измерения

- Е/л

- МЕ

- Е/дл

- г/дл

- мг/л

- г/л

- мкмоль/л

- моль/л

- моль/дл

- мАбс

- Е

- Е/мл

- Мкг/дл

- Мг/дл

- %

Н.гр.нормы- нижняя граница нормы.

В.гр.нормы- верхняя граница нормы.

Задержка- в режимах по конечной точке рекомендуется устанавливать 2 сек.

Время измерения- (120сек, 180 сек) в  режимах по конечной точке время должно совпадать с задержкой.

Фактор- число, на которое умножается измеренная абсорбция для получения результата анализа.

Режим печати

Бланк удовл.

Очистка воздухом

Линейность

Когда вы используете реагенты различных производителей надо редактировать по схеме:

Нажмите в указанном порядке «Метод, фильтр1, объем жидкости, температура, единица измерения, низкие границы нормы, высокие границы нормы, задержка, время измерения, фактор, режим печати, бланк, очистка воздухом, линейность и т.д. После изменения нажать «сохранить».

Предупреждение

После нажатия кнопки «восстановить заводские настройки» сохраненные факторы будут удалены.

Когда пользователи меняют жидкие стандарты, факторы могут быть положительными или отрицательными, это можно изменить, но показатели с отрицательными значениями не могут быть изменены непосредственно вручную.

«Линейность», бланк, могут показывать неправильные предупреждения, но это не повлияет на точность теста.

Установка режима печати эффективна только в редактируемом тесте.

Нажмите «стандарты и корреляция» отобразятся интерфейс

| Значения стандартов |
| --- |
| Стандарт1 (63.00) | Стандарт4 (----) |
| Стандарт2 (---) | Стандарт5 (---) |
| Стандарт 3(-----) | Стандарт 6(-----) |
| Корреляция: у=а (1.000)* х+b(+000.00) |
| вверх | вниз | влево | вправо | Сохранить и вернуться | Не сохранять и вернуться |

Предупреждение: Если количество стандартов больше или равно двум, следует вводить величины с низкой  до высокой. В режимах по одному стандарту, таких как по конечной точке, по двум точкам, по кинетике, по двойной длине и по бланку, Надо вводить только одну величину стандарта, и эту величину надо вводить в «стандарт».

Нажмите «сохранить и вернуться» или «не сохранять и вернуться», чтобы вернуться в предыдущее меню «редактирование».

Нажмите «тесты пользователя» в меню «выберете классификацию веществ для редактирования».

Нажмите «изменить имя теста», выберете число  или буквы с помощью стрелок. Нажмите «редактировать» и «да», когда отобразится экран «изменить имя вещества» измните имя , в конце нажмите «сохранить». Нажмите  «распечатать параметр».

1.3 Контроль качества.

Нажмите «параметр», ID KK SD

Нажмите ввод

Выйдите в основное меню. Войдите в меню тестов. Начтите тест, нажав «тест КК». Рекомендуется сделать 2 теста, чтобы снизить перекрестное загрязнение.

В меню «управление контролем качества»  можно просмотреть результаты КК за определенный день.

Нажмите «печать»

Нажмите «стереть» , затем «ввод» , чтобы удалить существующие данные по веществам, которые есть на текущий момент.

Нажмите «возврат», чтобы вернуться в основное меню.

1.4 Создание пользовательского теста

Войдите в меню редактирования тестов, нажмите «тесты пользователя»

Редактирование тестов пользователя Редактирование теста (SD000) Стереть редактировать ввод

В поле «редактирование тестов» введите название вашего теста и нажмите «ввод».

2.Выполнение анализа

После включения анализатора автоматически отобразится «классификация тестов»

Классификация тестов Б/х показатели печени Б/х показатели почек & ионы Глюкоза & липидный спектор Ферменты сердечной мышцы & другие Тесты пользователя возврат

В зависимости от того, что вы хотите исследовать, выберите и нажмите кнопку: например Б/х показатели почек

| Б/х показатели почек & ионы |
| --- |
| Мочевина Креатинин Мочевая кислота Кальций Калий Натрий СО2 | Хлор Железо Магний Цинк Фосфор Возврат |

Особое предупреждение: когда вы делаете тест по кинетике или по двум точкам, нужно предварительно нагреть рабочий раствор до нужной температуры тестирования, затем добавить образцы, как описано в спецификации к реагенту, также надо начать тест сразу после смешивания растворов, если нетвремени для предварительного нагрева, надо продлить время предварительного действия должным образом, чтобы время задержки было фиксированным после повтора исследований: в противном случае это приведет к ошибке.

Нажмите «проба тест», чтобы сделать анализ образца.

Вы должны делать тесты, как описано в таблице методов

| Методы | Би реагент | Моно реагент |
| --- | --- | --- |
| Реагент бланк 1 | Реагент R1 | Дистиллированная вода |
| Реагент бланк 2 | Реагент R1+ Реагент R2 | Рабочий раствор |
| Тест бланка по стандарту | Реагент R1+ стандарт | Дистиллированная вода + раствор стандарта |
| Тест стандарта | Реагент R1+ Реагент R2-стандарт | Рабочий раствор + раствор стандарта |
| Бланк по образцу | Реагент R1+образец | Дистиллированная вода + образец |
| Тест образца | Реагент R1+ Реагент R2+ образец | Рабочий раствор +образец |

После перемешивания веществ в пробирке, поместите ее в термостат для предварительного нагрева.

3.Работа с базой результатов.

1.Нажмите, результаты данных» в основном меню, затем «результаты». Подождите несколько секунд,

2. Нажмите « выбрать дату», выберите дату с помощью стрелок «Верх» или «Вниз», затем нажмите «ввод».  Нажмите «изменить», выбранные результаты подсветятся. Изменяйте их с помощью кнопок «Верх» или «Вниз», затем нажмите «ввод». Нажмите «удалить»  на выбранных данных и «ввод» , чтобы удалить их.

3. Нажмите «найти»  данные будут распределены по номеру образца. Выберите номер образца с помощью кнопок «вверх «вниз» и нажмите «печать».

4. Нажмите «по названию»  данные будут распределены по имени вещества. Выберите имя вещества.

4. Обслуживание

Нажмите «обслуживание» в основном меню

Обслуживание

Абсорбция по фильтрам

Лампа и принтер

Обслуживание помпы

Калибровка температуры

Дата и время

Калибровка фотометра

возврат

Лабораторная диагностическая интерпретация результатов:

Холестерин является вторичным одноатомным циклическим спиртом. Он поступает в организм с пищей, но большая часть его образуется эндогенно (синтезируется в печени). Холестерин является компонентом клеточных мембран, предшественником стероидных гормонов и желчных кислот. Накопление холестерина является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца (ИБС). Высокий риск развития ИБС у взрослых - концентрация холестерола в крови выше 6,22 ммоль/л. При концентрации общего холестерола в диапазоне пограничных значений и выше целесообразно исследовать холестерол в комплексе с определением триглицеридов, холестерола ЛПВП и ЛПНП. По крайней мере, 10% населения страдает гиперхолестеринемией. У лиц, входящих в группу риска по ИБС, определение холестерина в крови рекомендуется проводить один раз в 3 месяца.
Показания к назначению анализа:
1. Оценка риска развития атеросклеротических изменений в стенках сосуда.
2. В комплексе оценки синтетической функции печени.
3. Нарушения липидного обмена
Повышение уровня:
Первичная гиперхолестеринемия
1. Полигенная гиперхолестеринемия
2. Семейная комбинированная гиперхолестеринемия
3. Первичная экзогенная гипертриглицеридемия
Вторичная гиперхолестеринемия
1. Заболевания печени, внутри- и внепеченочный холестаз
2. Злокачественные опухоли поджелудочной железы и простаты
3. Гломерулонефрит
4. Гипотиреоз
5. Алкоголизм
6. Изолированный дефицит соматотропного гормона
7. Невротическая анорексия
8. Идиопатическая гиперкальциемия
9. Острая перемежающаяся порфирия
10. Гипертоническая болезнь, ИБС, острый инфаркт миокарда
11. Сахарный диабет
12. Большая талассемия
Снижение уровня:
1. Болезнь Танжера (дефицит альфа-липопротеинов)
2. Гипопротеинемия
3. Цирроз печени
4. Злокачественные опухоли печени
5. Гипертиреоз
6. Синдром мальабсорбции
7. Сидеробластная и мегалобластная анемии
8. Хронические обструктивные заболевания легких
9. Ревматоидный артрит
Метод исследования: энзиматический
Материал для исследования: сыворотка в одноразовой пластиковой пробирке с завинчивающейся крышкой. Хранить не более суток.
Как сдать анализ крови на холестерин: натощак
Единицы измерения: ммоль/л
Референсные значения: 3,1-6,4
Триглицериды.
Триглицериды или нейтральные жиры – сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и высших жирных кислот. Триглицериды поступают в организм с пищей (экзогенные) и синтезируются в организме (эндогенные). Последние образуются в печени главным образом из углеводов. Триглицериды являются главной формой накопления жирных кислот в организме и основным источником энергии у людей. 
В клинической практике содержание триглицеридов в крови определяется главным образом для выявления и типирования дислипопротеинемий.
Показания к назначению анализа:
1. Оценка риска развития атеросклеротических изменений в стенках сосуда.
2. В комплексе оценки синтетической функции печени.
3. Нарушения липидного обмена
Повышение уровня:
1. Патологии печени (вирусный гепатит, билиарный цирроз, алкогольный цирроз)
2. Острый и хронический панкреатит
3. Хроническая почечная недостаточность
4. Острый инфаркт миокарда
5. Гипотиреоз
6. Сахарный диабет
7. Синдром Дауна
8. Синдром Вернера
9. Подагра
10. ИБС
Снижение уровня:
1. Хронические обструктивные заболевания легких
2. Инфаркт мозга
3. Гипертиреоз
4.Гиперпаратиреоз
5. Лактозурия
6. Синдром мальабсорбции
7. Поражение паренхимы печени (терминальная стадия)
Регистрация результатов 
 В бланке ответа должно быть указано:

- название лаборатории и медицинской организации;

- информация о пациенте – ФИО, пол, возраст;

-название биологического материала и всех исследуемых показателей –    кровь (плазма), общий билирубин;

- дата получения пробы и, если это возможно, время получения;

- результаты исследования с указанием единиц, в которых должны быть выражены результаты – Е/л; референтные интервалы – женщины- до 32 Е/л; мужчины- до 38 Е/л;

- фамилия и подпись сотрудника, выполнившего исследование.

# 4.Контроль качества исследования на биохимических анализаторах

# 4.1.	 Порядок проведения контроля качества

Комплексная система контроля  качества клинических лабораторных исследований осуществляется путем:

- установления единых требований к аналитическому качеству количественных методов;

-  ежесерийного выполнения процедур  внутрилабораторного контроля качества с использованием контрольных материалов (оперативный контроль качества);

-  регулярного участия в программах внешней оценки качества (ГОСТ Р 53133.1―2008) [4].

Внутрилабораторный контроль качества представляет собой систему повседневного слежения за точностью получаемых на биохимическом анализаторе результатов для поддержания стабильности аналитической системы, выявления и устранения недопустимых случайных и систематических погрешностей и   заключается в сопоставлении результатов исследования проб с результатами исследования контрольного материала и измерении величины отклонения.

Проводится в соответствии с инструкцией к прибору и инструкцией к используемым контрольным материалам и требованиями стандарта ГОСТ Р 53133.2―2008 [5].

Внутрилабораторный контроль качества	 должен быть:

- систематическим, повседневным, проводиться по единым правилам, т.е. анализ контрольных проб должен включаться в обычный ход работы лаборатории;

- охватывать все области измерений (норма, высокие и низкие   патологические значения);

- производиться в реальных условиях работы лаборатории (так же, как обычные пробы пациентов, т.е. тем же персоналом и в тех же условиях);

- объективным (желательно  "шифровать" контрольный материал, чтобы исполнитель не знал, где опыт, а где контроль).

Принцип проведения внутреннего контроля достаточно прост:   периодически (в каждой серии) нужно проводить измерение одного и того же контрольного материала, а результаты этих измерений заносить на контрольную карту.

Хорошо организованная система внутреннего контроля качества позволяет достаточно эффективно выявлять ошибки, связанные с:

	внешними варьирующими факторами (реактивы, калибраторы, расходные материалы);

	внутренними варьирующими факторами (организация в лаборатории  "домашних реактивов", обучение персонала, обслуживание приборов, ведение документации, реакция персонала на возникающие проблемы).

Для оценки качества исследований рассчитываются следующие статистические показатели:

- среднее арифметическое  значение или средняя арифметическая (Х):

-  предварительная оценка прецизионности (по 10 измерениям в одной 			серии) -  CV10;

- предварительная оценка относительного смещения – В10;

- окончательная оценка прецизионности	(по 20 измерениям) CV20;

- окончательная оценка относительного смещения В20.

В таблице  представлены рекомендуемые стандартом  ГОСТ Р 53133.1─2008 (приложение А) оперативные пределы допускаемых значений внутрилабораторных погрешностей биохимических исследований. Эти ПДЗ  вычислены как компромисс между основанными на коэффициентах биологической вариации пределами погрешностей и фактическими характеристиками точности, достигнутыми большей частью клинико-диагностических лабораторий страны по данным системы внешней оценки качества.

Оперативные пределы допускаемых значений

| Вид исследования | для установочной серии внутрилабораторного контроля качества, коэффициент вариации, % | для результата единичного измерения, относительное смещение, % |
| --- | --- | --- |
| Определение уровня АсАТ в сыворотке (плазме) крови | В10 | CV10 | B20 | CV20 | B1 |
|  | ±11 | 11 | ±10 | 10 | ±22 |

4.2.	Внешняя оценка качества

Участие во внешней оценке качества при работе на бохимических анализаторах является обязательным и учитывается как один из основных критериев при сертификации клинико-диагностических лабораторий любого подчинения.

Внешняя оценка качества проводится специальными  организациями, имеющими соответствующую лицензию на проведение межлабораторной оценки качества выполнения лабораторных исследований, в том числе биохимических с использованием анализаторов.

5.Трудозатраты  на выполнение технологии

Трудозатраты рассчитаны в условных единицах трудозатрат (УЕТ) на биохимическое исследование образца крови.

| Вид исследования | Трудозатраты в УЕТ. |
| --- | --- |
|  | Специалиста со средним образованием | Врача клинической лабораторной диагностики |
| Обработка венозной крови: - При получении сыворотки: - При получении плазмы: | 3 3 |  |
| Регистрация (предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.), ручная или на компьютере. | 4,5 |  |
| Проведение биохимических исследований на автоматических и полуавтоматических анализаторах На полуавтоматическом анализаторе - по конечной точке | 1,5 | 0,5 |
| Оценка результата и подготовка заключения |  | 0,5 |

Библиография

1.	ГОСТ Р ИСО 15189  2009 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности.

2. ГОСТ Р 52905  2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования  безопасности.

3. «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». СанПиН 2.1.1.728-99., Москва, 1999 г.

4. ГОСТ Р 53133.1―2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований.   Часть 1. Пределы допускаемых погрешностей результатов измерения аналитов в клинико-диагностических лабораториях.

5. ГОСТ Р 53133.2―2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований.   Часть 2. Правила  проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов.

6. ГОСТ Р 53079.4―2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований.

7. Приказ №380 от 25 декабря 1997 года. О состояниях и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.

8. Лабораторные методы исследования в клинике. Под редакцией профессора В.В. Меньшикова. Москва «Медицина», 1987 год.